EDAN  -  Sonotrax  Basic A

DOPPLER   ULTRASONIC

- Doppler Ultrasonic pour l’écoute de la fréquence cardiaque et du cœur fœtal

- Fourni avec une sonde étanche interchangeable de 2 MHz

- Muni d’un écran digital LCD rétro-éclairé

- Détection et identification de la sonde utilisée

- Possibilité de changement de 3 modes d’utilisation

- Peut s’utiliser en Doppler Vasculaire grâce à la sonde interchangeable

- Haut parleur intégré avec mollette de réglage du volume

- Muni d’une sortie pour écouteurs externes

- Détection et indication de batterie faible

- Fourni avec trousse de transport et pile alcaline de 9V

- Autonomie de fonctionnement d’environ 18h en continu

- En option : Sondes étanches de 3MHz, 4MHz et 8MHz disponibles

- Validation clinique et Agrément Médical CE – Garantie de 2 ans

Spécifications

Nom Produit: Ultrasonic Pocket Doppler

Modèle.: SONOTRAX Lite, SONOTRAX Basic, SONOTRAX Basic A, SONOTRAX Pro,

SONOTRAX II, SONOTRAX II Pro

Sécurité

En accord avec: EN 60601-1/1990

Classification:

Type anti choc électrique: Alimentation interne

Degré anti choc électrique: Equipement Type B

Degré de Protection contre les projections d’eau :

Unité principale: Non-protégée

2.0MHz sonde étanche, 3.0MHz sonde étanche, 4.0MHz sonde vasculaire étanche,

8.0MHz sonde vasculaire étanche: IPX8 Code protection étanchéité, qui indique que cette

sonde peut fonctionner sans interruption pendant 5 heures dans 1 mètre.

Degré sécurité en présence de gaz inflammables: Ne pas utiliser en présence de gaz

inflammable

Fonctionnement Système: fonctionnement en continu

EMC: Group I Class B

Caractéristiques physiques

Taille: 32 (profondeur) x 85 (largeur) x 138 (hauteur) mm

Poids: 290±5g (including a battery and a probe)

Environment

Utilisation: Température: +5°C +40°C

Humidité: ≤80%

Pression atmosphérique: 860hPa 1060hPa

Transport and Stockage: Température: -10°C + 55°C

Humidité: ≤93%

Pression atmosphérique: 860hPa 1060hPa

Ecran: 45*25mm écran LCD

Performance RCF

Gamme mesure: 50bpm ~ 210bpm

Resolution: 1bpm

Précision: ±3bpm

Manuel Utilisateur de Série de Poche Ultrasonique Doppler SONOTRAX

- 20 -

Enregistrement et lecture

Fréquence échantillon audio: 4KHz / 8KHz

Temps enregistrement: 480s / 240s

Fond d’écran

Réglage d’écran rétro-éclairé: OFF, ON

Puissance sortie audio: 0.5W

frafito / Réf. EDA005