Nettoyage général

De manière générale, vous pouvez nettoyer l'ensemble du système avec un mélange approprié de solution de nettoyage de 50% d'alcool isopropylique et 50% d'eau distillée ou autrement purifiée.

Désinfection

Nous recommandons PDI Sani® tissu AF3 germicides lingettes jetables, ou d'autres lingettes jetable comparables conçues pour une utilisation sur des surfaces en plastique non-poreux.

Essuyez chaque composant et laisser sécher à l'air.

Vous pouvez également utiliser toute solution de désinfection de l'hôpital à base de glutaraldéhyde ou Clorox s. Utilisez une protection appropriée selon l'étiquetage sur le désinfectant pour éviter des réactions cutanées.

1. Imbibez un chiffon doux dans une solution à base de glutaraldéhyde.

2. Nettoyez soigneusement l'instrument.

3. Pour enlever toute trace de solution de désinfection, essuyez les VitaScan LT avec un chiffon doux et propre imbibé d'eau stérile.

4. Séchez soigneusement le VitaScan LT avec un chiffon doux et propre avant de l'utiliser.

Attention!

 Ne pas soumettre une partie quelconque de VitaScan LT à la vapeur ou la stérilisation par oxyde d'éthylène.

 Ne pas immerger l'instrument dans une solution de nettoyage ou de désinfection.

 Ne pas utiliser CidexPlus® pour désinfecter l'instrument. CidexPlus® va endommager le boîtier en plastique.

 Ne pas désinfecter thermiquement

 Ne pas utiliser les aides de nettoyage abrasifs, tampons en éponge, ou des chiffons en microfibre pour le nettoyage ou la désinfection.